修武县人民医院CT球管更换项目

单一来源文件

项目编号：焦公资医疗X2025—058

采   购   人：修武县人民医院

采购代理机构：焦作市公共资源项目服务有限责任公司

日        期：二〇二五年十一月

目     录

第一部分：单一来源采购邀请函

第二部分：单一来源采购须知

第三部分：采购需求

第四部分：附件—响应性文件格式

第一部分   单一来源采购邀请函

焦作市公共资源项目服务有限责任公司受修武县人民医院委托，就修武县人民医院CT球管更换项目进行单一来源采购，兹邀请相关供应商参加。

- 一、项目名称：修武县人民医院CT球管更换项目

- 二、项目编号：焦公资医疗X2025—058

三、采购项目简要说明：采购西门子64排CT球管一根、西门子16排CT球管一根。（详见第三部分）

四、项目预算金额：人民币1,650,000.00元（大写：壹佰陆拾伍万元整）

五、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.供应商行贿犯罪档案记录（协商当日中国裁判文书网的信息）；

3.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据协商当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

4.具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证或生产许可证；

备注：以上第2条和第3条由采购代理机构提供查询结果。

六、响应性文件接收截止时间：2025年11月21日8时30分

七、响应性文件接收地点：焦作市人民路889号阳光大厦B座焦作市公共资源交易中心评标三室。

八、协商时间：2025年11月21日8时30分

九、协商地点：焦作市人民路889号阳光大厦B座焦作市公共资源交易中心评标三室。

十、联系方式

1.采购人信息

名称：修武县人民医院

地址：修武县宁城大道55号

联系方式：0391-7188023

2.采购代理机构信息

名称：焦作市公共资源项目服务有限责任公司

地址：焦作市人民路889号阳光大厦B座

联系方式：0391-3568892

3.项目联系方式

项目联系人：王先生           许先生

电话：0391-7188023　      0391-3568892

第二部分    单一来源采购须知

一、时间安排

在单一来源采购文件规定的响应性文件递交截止时间后，采购代理机构组织采购小组与供应商就采购项目的技术、服务和价格等进行商谈。

二、响应性文件组成

响应性文件至少应包括以下部分但不限于：

1、营业执照副本（三证合一）及其他资质证书；

2、法定代表人身份证明书或授权委托书；

3、协商前六个月内任一个月的依法缴纳税收的凭据；

4、协商前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；

5、协商前六个月内任一个月的资产负债表或损益表或会计事务所出具的年度审计报告；

6、参加采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明；

7、报价一览表，报价明细表；

8、采购需求及商务要求响应表（自行设计）、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；

9、企业合同范本；

10、其他需要提供的资料。

三、供应商的报价

1、报价包括单一来源采购文件要求的全部货物及相关服务价格相关税费等其他有关的所有费用；

2、供应商的投标报价应根据所投货物及配套服务和市场行情结合本项目实际情况和自身实力，进行报价。报价不得高于采购预算。

四、响应性文件递交

1、响应性文件应于单一来源采购邀请函规定的响应性文件接收截止时间之前递交至指定的地点；

2、响应性文件须提供1份正本，3份副本，并由法定代表人或其授权代表签署并加盖供应商公章。

五、单一来源采购程序

1、采购小组：采购小组由相关专家（专业人员）和采购人代表组成。

2、评审程序：

（1）采购小组审阅供应商所递交的响应性文件；

（2）采购小组所有成员集中与单一供应商进行洽谈；

（3）供应商做出最终报价；

（4）采购小组填写单一来源采购协商情况记录表。

注意事项：如认为供应商报价或其他要求无法接受，采购小组可以拒绝其报价。

六、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）报价超过采购预算的。

七、成交原则

采购人与供应商应当遵循政府采购法规定的原则，在保证采购质量和双方商定的基础上进行采购。

八、成交通知

1.采购代理机构在评审结束后，向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将作为签订合同的依据，成交结果将在焦作市公共资源交易中心网（https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/）或以其他方式公布。

2.采购代理服务费：按照成交金额100万元以下（含100万元）部分按1.7%收取，100-500万元（含500万元）部分按1.2%收取。成交供应商在领取成交通知书时须以刷卡或转账的方式向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

账户名称：焦作市公共资源项目服务有限责任公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司焦作焦西支行

账号：4105 0164 6108 0000 0094。

九、签订合同及合同的执行

1.在约定的时间、地点，采购人与成交供应商根据有关评审结果签订合同。合同签订一式3份，采购人1份、供应商1份、采购代理机构1份；

2.单一来源采购文件、响应性文件及协商情况记录等均为签订合同的依据。

- 采购需求

- 一、采购需求

- 采购西门子64排CT球管一根、西门子16排CT球管一根。

- 二、技术参数要求

- 1、西门子64排CT球管技术要求

| 标称阳极输入功率 热阳极参考功率＝300W 标称CT阳极输入功率 | F1 55千瓦 | F2 75千瓦 |
| --- | --- | --- |
| 阳极最大热容量 | 5200000焦耳 (7000000HU) |  |
| 阳极顶端覆层材料 | 铼－钨 |  |
| 靶材料 | 铼、钨、钼合金、石墨 |  |
| 最大连续散热标称连续输入功率 | 4400 W |  |
| 标称X射线管电压 | 140千伏 |  |
| 连续阳极输入功率 | 3500瓦 |  |
| 阳极驱动频率 | 200 赫兹 |  |
| 最大的阴极灯丝发热 | 8.5A |  |
| 阳极角度（相对基准轴） | 7° |  |
| 焦点 | F1 | F2 |
| 标称焦点值（相对基准轴） | 0.8×0.8 | 1.0×1.2 |
| X射线管组件的固有过滤量 | ≥5.5毫米铝/140千伏 |  |
| 140 千伏 / 3.5 千瓦 时1 米 距离处的辐射泄漏 | < 0.8毫戈瑞/小时 |  |
| 防护等级 | I 类 B类 |  |
| 重量（不包括附件） | 52.5公斤±0.1公斤 |  |
| 高压接线 | +3极 -3电极 |  |
| 旋转阳极电机 | 3相定子，相电压430-750Vpp 相电流≤ 20 Aeff |  |
| 操作过程中所允许的环境温度 | +18℃ 到+30℃ |  |
| 操作过程中所允许的空气的相对湿度 | 20% 到85% |  |
| 操作过程中所允许的大气压 | 800 hPa到1060 hPa |  |
| 冷却流速 | >6升/分钟 |  |
| 冷却剂总量（包括冷却设备的球管装置） | ＜10升 |  |

- 2、西门子16排CT球管技术要求

| 标称阳极输入功率 热阳极参考功率＝250W 标称CT 阳极输入功率 | F1 21千瓦 | F2 34千瓦 |
| --- | --- | --- |
| 阳极最大热容量 | 2600000焦耳 ( 3500000 HU) |  |
| 阳极顶端覆层材 | 铼－钨 |  |
| 靶材料 | 铼、钨、钼合金、石墨 |  |
| 标称X射线管电压 | 140千伏 |  |
| 最大连续散热标称连续输入功率 | 3100瓦 |  |
| 阳极驱动频率 | 150赫兹 |  |
| 最大的阴极灯丝发热 | 8.5 A |  |
| 阳极角度（相对基准轴） | 8° |  |
| 焦点 | F1 | F2 |
| 标称焦点值（相对基准轴） | 0.8×0.4 | 0.8×0.7 |
| X射线管组件的固有过滤量 | ≥5.5毫米铝/140千伏 |  |
| 140 千伏 / 3.5 千瓦 时1 米 距离处的辐射泄漏 | < 0.8毫戈瑞/小时 |  |
| 保护等级 | I类B类 |  |
| 重量（不包括附件） | 50公斤±0.1公斤 |  |
| 高压接线 | +3极 -3电极 |  |
| 旋转阳极电机 | 3相定子，相电压430-750Vpp 相电流≤ 25 Aeff |  |
| 操作过程中所允许的环境温度 | +18℃ 到+30℃ |  |
| 操作过程中所允许的空气的相对湿度 | 20% 到85% |  |
| 操作过程中所允许的大气压 | 800 hPa—1060 hPa |  |
| 冷却流速 | > 5 升/分钟 |  |
| 冷却剂总量（包括冷却设备的球管装置） | ＜10升 |  |

- 三、商务要求

1、质保期：西门子64排CT球管12个月且不超过10万扫描秒；西门子16排CT球管12个月且不超过30万扫描秒。

2、付款方式：合同签订后3个月内，前两个月每个月支付成交金额的30%，最后一个月一次性支付剩余成交金额。

3、交货及安装期：合同签订后15日维修安装到位。

4、交货地点：修武县人民医院。

5、售后服务：符合国家相关标准。

第四部分  附件—响应性文件格式

附件1-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加协商的，出具此证明书）

同志，系我单位法定代表人，任

职务。

特此证明。

附：联系地址：

联系电话：

（※此处附法定代表人身份证复印件※）

供应商名称（单位公章）：

年   月  日

附件1-2

授权委托书

（委托代理人参加协商的，出具此授权委托书）

委托人授权             （被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为            号的       项目及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

委托人：单位名称（单位公章）           被委托人：（签字）

法定代表人：（签字）

（※此处附被委托人身份证复印件※）

年   月   日

附件2-1

报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总报价（小写）： |  |
| 总报价（大写）： |  |

注:1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

- 2、报价包括单一来源采购文件要求的全部货物及配套服务的价格相关税费等其他有关的所有费用。

3、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。

单位名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月  日

附件2-2

报价明细表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 所投产品生产厂家名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人：（电子签章）

年  月  日

附件3

反商业贿赂承诺书

在采购活动中，我单位郑重承诺：

一、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

二、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：（单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

附件4

参加采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明

供应商名称：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日